## Oxygen_intercomparison
Oxygen SBE 43 Laboratory intercomparison
Date | Tref | # | AVG T (°C) | STD T (°C) | AVG (ml/l) s/n 2050 | STD (ml/l) s/n 2050 | AVG (ml/l) s/n 2281 | STD (ml/l) s/n 2281 | SAT % AVG s/n 2050 | SAT % STD s/n 2050 | SAT % AVG s/n 2281 | SAT % STD s/n 2281 | AVG ml/l s/n 1162 | STD(ml/l) s/n 1162 | Winkler | AVG - Winkler s/n 2050 | AVG - Winkler s/n 2281 | AVG - Winkler s/n 1162 | Winkler/AVG s/n 2050 | Winkler/AVG s/n 2281 | Winkler/AVG s/n 1162
26.11.2012 | 14 | 1 | 14.2551 | 0.047936 | 6.4583 | 0.015023 | 6.6105 | 0.013322 | 0.90057 | 0.0029922 | 0.92179 | 0.0027734 | 6.49 | 0.039224 | 6.95 | -0.49167 | -0.33952 | -0.46 | 1.0761 | 1.0514 | 1.0709
26.11.2012 | 17.7 | 2 | 17.8248 | 0.028737 | 6.3514 | 0.006199 | 6.5144 | 0.005497 | 0.95532 | 0.00090434 | 0.97985 | 0.00085629 | 6.33 | 0.069842 | 6.81 | -0.45864 | -0.29557 | -0.48 | 1.0722 | 1.0454 | 1.0758
26.11.2012 | 21.5 | 3 | 21.5206 | 0.0026657 | 6.2154 | 0.010142 | 6.4022 | 0.009262 | 1.0065 | 0.0016142 | 1.0368 | 0.0014742 | 6.2 | 0.058997 | 6.66 | -0.44458 | -0.2578 | -0.46 | 1.0715 | 1.0403 | 1.0742
27.11.2012 | 22.3 | 4 | 22.3487 | 0.012982 | 5.4673 | 0.0069211 | 5.6636 | 0.0022144 | 0.89962 | 0.001097 | 0.93192 | 0.00030366 | 5.48 | 0.013564 | 5.87 | -0.40267 | -0.2064 | -0.39 | 1.0736 | 1.0364 | 1.0712
27.11.2012 | 27 | 5 | 27.0437 | 0.022862 | 5.1952 | 0.0076143 | 5.3905 | 0.0059829 | 0.93247 | 0.0015117 | 0.96754 | 0.0014479 | 5.22 | 0.012056 | 5.57 | -0.37484 | -0.17945 | -0.35 | 1.0722 | 1.0333 | 1.067
27.11.2012 | 18.8 | 6 | 18.849 | 0.014973 | 5.7338 | 0.0073625 | 5.9004 | 0.0046309 | 0.88066 | 0.0013259 | 0.90623 | 0.00090095 | 5.73 | 0.014488 | 6.15 | -0.41618 | -0.24964 | -0.42 | 1.0726 | 1.0423 | 1.0733
Oxygen SBE 43 Field intercomparison
Date | Depth | Winkler | AVG (ml/l) s/n 1162 | STD (ml/l) s/n 1162 | AVG (ml/l) s/n 2050 | STD (ml/l) s/n2050
30.11.2012 | 25m | 5.0697 | 4.6126 | 0.047468 | 4.5752 | 0.016567
30.11.2012 | 50m | 5.1186 | 4.6118 | 0.055183 | 4.5663 | 0.015461
30.11.2012 | 80m | 5.4275 | 4.959 | 0.052144 | 4.9019 | 0.01569

## Fluorescence_intercomparison
[7 empty] | COUNTS |  |  |  | C-DC
| Chl a |  |  |  | water filtered |  | S/N 70 |  | S/N 2776 |  | S/N 70 | S/N 2776
Sample | μg/l | AVERAGE | STDEV |  | ml |  | average | stdev | average | stdev
TNA P1 | 0.22618 | 0.21481 | 0.023757 | ΤΝΑ P1, 2, 3 : three replicates high concentration Chlorella culture | 100 | TNA P | 195.56 | 21 | 314.93 | 40.2 | 86.82 | 256.98
2 | 0.23074 |  |  |  | 100 | TNA A | 80.72 | 27 | 235.22 | 17.9 | -28.02 | 177.27
3 | 0.1875 |  |  |  | 100 | DARK | 108.74 | 7.5 | 57.95 | 15
TNA A1 | 0.045055 | 0.036332 | 0.011916 | TNA A1, 2, 3 : three replicates low concentration Chlorella culture | 200
2 | 0.022755 |  |  |  | 200
3 | 0.041187 |  |  |  | 200
TNA P1 HPLC | 0.4527 | 0.44848 | 0.0059656 | ΤΝΑ P1, 2 : two replicates high concentration Chlorella culture | 100
TNA P2 HPLC | 0.44426 |  |  |  | 100
TNA A1 HPLC | 0.060939 | 0.071878 | 0.01547 | TNA A1, 2 : two replicates low concentration Chlorella culture | 200
TNA A2 HPLC | 0.082817 |  |  |  | 200
Niskin 20 a | 0.038137 | 0.038319 | 0.00025744 | CTD 20 a, b : two replicates sampled at 20m depth from Filia cruise on 30nov12 (Niskin bottles) | 500
b | 0.038501 |  |  |  | 500
50a | 0.039048 | 0.037591 | 0.0020595 | CTD 50 a, b : two replicates sampled at 50m depth from Filia cruise on 30nov12 (Niskin bottles) | 500
b | 0.036135 |  |  |  | 500
80a | 0.038957 | 0.044873 | 0.0083669 | CTD 80 a, b : two replicates sampled at 80m depth from Filia cruise on 30nov12 (Niskin bottles) | 500
b | 0.050789
CTD S/N2776 20 |  | 0.11516 | 0.0018372 | CTD S/N2776 20 : mean values measured at 20m depth through CTD and S/N2776 sensor on Filia cruise 30nov12
50 |  | 0.090565 | 0.0015354 | CTD S/N2776 50 : mean values measured at 50m depth through CTD and S/N2776 sensor on Filia cruise 30nov12
80 |  | 0.11919 | 0.0012451 | CTD S/N2776 80 : mean values measured at 80m depth through CTD and S/N2776 sensor on Filia cruise 30nov12

## Turbidity_intercomparison
Turbidity intercomparison
s/n 594
NTU standards | AVG (count) | STD (count) | C-D.C. | NTU produced by S.F. 0,0055 | scale factor per point
0 | 62.5818 | 7.0904 | 0 | 0
0.625 | 196.5897 | 4.1149 | 134.0079 | 0.73704 | 0.0046639
1.25 | 298.38 | 4.9681 | 235.7982 | 1.2969 | 0.0053011
2.5 | 508.9175 | 8.5155 | 446.3357 | 2.4548 | 0.0056012
s/n 616
NTU standards | AVG (count) | STD (count) | C-D.C. | NTU produced by S.F. 0,0055 | scale factor per point
0 | 62.4709 | 6.958 | 0 | 0
0.625 | 380.41 | 11.38 | 317.9404 | 0.76306 | 0.002
1.25 | 623.91 | 5.12 | 561.4345 | 1.3474 | 0.0022
2.5 | 1075 | 8.48 | 1012.9291 | 2.431 | 0.0025
s/n 625
NTU standards | AVG (count) | STD (count) | C-D.C. | NTU produced by S.F. 0,0055 | scale factor per point
0 | 57.2 | 7.89 | 0 | 0
0.625 | 201.03 | 42.4 | 143.8348 | 0.76232 | 0.0043453
1.25 | 303.29 | 15.66 | 246.0904 | 1.3043 | 0.0050794
2.5 | 509.8 | 9.6465 | 452.6056 | 2.3988 | 0.0055236
s/n 649
NTU standards | AVG (count) | STD (count) | C-D.C. | NTU produced by S.F. 0,0055 | scale factor per point
0 | 67.33 | 5.97 | 0 | 0
0.625 | 191.46 | 11.22 | 124.1322 | 0.71997 | 0.005035
1.25 | 291.01 | 8.12 | 223.6819 | 1.2974 | 0.0055883
2.5 | 490.62 | 7.0012 | 423.2892 | 2.4551 | 0.0059061
s/n 653
NTU standards | AVG (count) | STD (count) | C-D.C. | NTU produced by S.F. 0,0055 | scale factor per point
0 | 69.94 | 6.44 | 0
0.625 | 368.82 | 36.76 | 299.1767 | 0.74794 | 0.0021
1.25 | 586.37 | 18.94 | 516.735 | 1.2918 | 0.0024
2.5 | 1055.31 | 17.34 | 985.6667 | 2.4642 | 0.0025
s/n 2776
NTU standards | AVG (count) | STD (count) | C-D.C. | NTU produced by S.F. 0,0055 | scale factor per point
0 | 57.67 | 4.24 | 0
0.625 | 346.84 | 8.75 | 289.176 | 0.75186 | 0.0022
1.25 | 562.06 | 8.68 | 504.3908 | 1.3114 | 0.0025
2.5 | 983.66 | 8.81 | 925.3017 | 2.4058 | 0.0027